水分仪技术要求

- 测定原理采用容量法，实现常规含水量的测定，测量范围10ppm-100%。

- 一键式测定模式，可实现彩色触摸屏和电脑软件同时控制。

- 电位分辨率0.1mv，滴定管分辨率为滴定管体积的1/20000，测量重复性0.3%（>10mg/样品）.

- 自动识别滴定剂，溶剂管理器实现一键式全密封排液，加溶剂，无需用户与化学试剂直接接触。

- 至少具备中英文操作界面和报告，能直接输出PDF报告，数据具有可追溯，符合GMP,GLP,FDA等标准要求。

- 通讯接口标配RS232,以太网接口，实现即插即用。。

- 可与电子天平实现数据传输，无需人工输入。

仪器基本配置

主机+滴定系统+智能化的试剂管理系统+搅拌系统+彩色触摸屏+滴定液+各种配件（注射器及其针头，硅脂，分子筛等）