分析天平技术要求

- 分析天平可读性0.01mg。最大称量100g以上。

- 重复性(5%载荷) 0.01 mg

- 灵敏度偏置，标称载荷＜ 0.2 mg

- 较短稳定时间，稳定时间＜2秒

- 最小称量值(k=2，U=1%) ≤2 mg

- 最小称量值(符合USP) ≤20 mg

- 能实现天平监控，水平警报，带图形水平向导，最小称量警告等。

- 至少具备中英文操作界面和报告，可将数据能直接导出至XML或EXCEL，数据具有可追溯，符合GMP,GLP,FDA等标准要求。可连接外部设备：打印机、PC等。

- 分析天平能自主校准。